附件2

化妆品中菌落总数的检验方法（征求意见稿）

Aerobic Plate Count in Cosmetics

1  范围

本规范规定了化妆品中菌落总数的检验方法。

本规范适用于化妆品中菌落总数的测定。

2  定义

菌落总数 Aerobic plate count

化妆品检样经过处理，在一定条件下（如培养基、培养温度和培养时间等）培养后，所得每g（mL）检样中形成的微生物菌落总数。

测定菌落总数便于判明检样被微生物污染的程度，是对检样进行卫生学总体评价的综合依据。

3  菌株

| 序号 | 菌株名称 | 菌株编号 | 菌株来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大肠埃希菌 | CMCC(B)44102，或其他等效标准菌株 | 中国医学细菌保藏管理中心 |
| 2 | 金黄色葡萄球菌 | CMCC(B)26003，或其他等效标准菌株 | 中国医学细菌保藏管理中心 |
| 3 | 枯草芽孢杆菌 | CMCC(B)63501，或其他等效标准菌株 | 中国医学细菌保藏管理中心 |

注：用于适用性试验和检验过程中的质量控制。

4  仪器和设备

4.1  三角瓶：150 mL、250 mL。

4.2  量筒：200 mL。

4.3  pH计或精密pH试纸。

4.4  高压灭菌器。

4.5  试管：18 mm×150 mm。

4.6  灭菌平皿：直径90 mm。

4.7  灭菌刻度吸管：1 mL（具0.01 mL刻度）、10 mL（具0.1 mL刻度）或者移液器及吸头。

4.8  酒精灯。

4.9  恒温培养箱：36±1℃。

4.10  放大镜或/和菌落计数器。

4.11  恒温水浴箱。

5  培养基、冲洗液及试剂

5.1  卵磷脂吐温80-营养琼脂培养基

成分：蛋白胨                      20 g

牛肉浸粉                     3 g

氯化钠                       5 g

琼  脂                      15 g

卵磷脂                       1 g

吐温80                       7 g

蒸馏水                  1000 mL

制法：先将卵磷脂加到少量蒸馏水中，加热溶解，加入吐温80，将其他成分（除琼脂外）加到其余的蒸馏水中，溶解。加入已溶解的卵磷脂、吐温80，混匀，加入琼脂，调pH值使灭菌后为7.2±0.2，121℃高压灭菌15 min。

5.2  pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液

成分：磷酸二氢钾                3.56 g

无水磷酸氢二钠           5.77 g

氯化钠                   4.30 g

蛋白胨                   1.00 g

蒸馏水                 1000 mL

制法：称取上述成分，微温溶解，必要时滤过使澄清，分装，121℃高压灭菌15 min。

根据检样的特性，可选用其他经验证的适宜溶液作为冲洗液（如：生理盐水）。如需要，可在上述冲洗液灭菌前或灭菌后加入表面活性剂或中和剂等。

5.3  0.5%氯化三苯四氮唑（2,3,5-triphenyl terazolium chloride, TTC）

成分：TTC                       0.5 g

蒸馏水                  100 mL

制法：溶解后过滤除菌，或115℃高压灭菌20 min，装于棕色试剂瓶，置4℃冰箱备用。

6  操作步骤

6.1  样品稀释

用灭菌吸管吸取1:10的检液1 mL注入到9 mL 稀释液（灭菌生理盐水或其他含中和剂的稀释液）中（注意勿使吸管接触液面），并充分混匀，制成1:100检液。样品至少需进行1:10和1:100稀释，如样品含菌量高，还可再稀释成1:1000、1:10000、……等，每个稀释度应换1支吸管。

6.2  平板计数方法

6.2.1 平板倾注法

用灭菌吸管吸取1:10稀释的检液2 mL，分别注入到两个灭菌平皿内，每皿1 mL，将融化并冷却至44~48℃的卵磷脂吐温80-营养琼脂培养基倾注到平皿内，每皿加入15~20 mL，随即转动平皿，使样品与培养基充分混合均匀，待琼脂凝固后，翻转平板，置36±1℃培养箱内培养48±2 h。

为便于区别化妆品中的颗粒与菌落，可在每100 mL卵磷脂吐温80-营养琼脂中加入0.1 mL 0.5%的TTC溶液，如有细菌存在，培养后的菌落呈橙红色，而化妆品中的颗粒颜色无变化。

6.2.2 薄膜过滤法

抑菌性较强的检样，若性质允许，可采用微生物检验方法总则5.2.3.2中薄膜过滤法检验，冲洗完成后，将滤膜取出，过滤面朝上贴于卵磷脂吐温80-营养琼脂平板上，翻转平板，置36±1℃培养箱内培养48±2 h。

以稀释液代替检液，按照相应计数方法的规定进行阴性对照试验。

6.3  菌落计数

6.3.1 先用肉眼观察，必要时用放大镜或菌落计数器，记录稀释倍数和相应的菌落数量。菌落计数以菌落形成单位(colony forming unit，CFU)表示。

6.3.2 选取菌落数在30~300 CFU 之间，无蔓延菌落生长的平板计数菌落总数。低于30 CFU的平板记录具体菌落数，大于300 CFU的可记录为多不可计。

6.3.3 其中一个平板有较大片状菌落生长时，则不宜采用，而应以无较大片状菌落生长的平板作为该稀释度的菌落数；若片状菌落不到平板的一半，而其余一半中菌落分布又很均匀，可计算半个平板菌落数后乘以2，代表一个平板菌落数。

6.3.4 当平板上出现菌落间无明显界线的链状生长时，则将每条单链作为一个菌落计数。

7  结果与报告

7.1  菌落总数的计算方法

7.1.1 若只有一个稀释度的两个平板菌落数在适宜计数范围内，计算两个平板菌落数的平均值，再将平均值乘以相应稀释倍数，作为每g(mL)样品中菌落总数结果(见表1中例1)。

7.1.2 若有两个连续稀释度的平板菌落数在适宜计数范围内，按式（1）计算(见表1中例2)。

N=                     （1）

式中：N——样品中菌落数；

——平板（含适宜范围菌落数的平板）菌落数之和；

——第一稀释度（低稀释度）平板个数；

——第二稀释度（高稀释度）平板个数；

——稀释因子（第一稀释度）。

7.1.3 若所有稀释度的平板上菌落数均大于300 CFU，则对稀释度最高的平板进行计数，其他平板可记录为多不可计，结果按平均菌落数乘以最高稀释倍数计算(见表1中例3)。

7.1.4 若所有稀释度的平板菌落数均小于30 CFU，则应按稀释度最低的平均菌落数乘以稀释倍数计算(见表1中例4)。

7.1.5 若所有稀释度平板均无菌生长或平均菌落数小于1时，则以小于1乘以最低稀释倍数计算(见表1中例5和例6)。

7.1.6 若所有稀释度的平板菌落数均不在30~300 CFU之间，其中一部分小于30 CFU或大于300 CFU时，则以最接近30 CFU或300 CFU的平均菌落数乘以稀释倍数计算(见表1中例7)。

7.1.7 薄膜过滤法选取菌落数在15~150 CFU的薄膜进行菌落计数，菌落总数的计数方法和计算方法均同平板倾注法。

表1 菌落总数计数结果及报告方式

| 例次 | 不同稀释度菌落数 |  |  | 菌落总数 （CFU/mL或CFU/g） | 报告方式 （CFU/mL或CFU/g） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10-1 | 10-2 | 10-3 |  |  |
| 1 | 均不可计 | 124，138 | 11，14 | 13100 | 13000或1.3×104 |
| 2 | 均不可计 | 232，244 | 33，35 | 24727 | 25000或2.5×104 |
| 3 | 均不可计 | 均不可计 | 442，420 | 431000 | 430000或4.3×105 |
| 4 | 8，9 | 1，0 | 0，0 | 85 | 85 |
| 5 | 0，0 | 0，0 | 0，0 | ＜10 | ＜10 |
| 6 | 0，1 | 0，0 | 0，0 | ＜10 | ＜10 |
| 7 | 312，306 | 14，19 | 2，4 | 3090 | 3100或3.1×103 |

7.2  菌落总数的报告

7.2.1 菌落总数小于100 CFU时，按实有数值报告之。菌落总数大于或等于100 CFU时，第三位数字采用“四舍五入”原则修约后，采用两位有效数字，后面用0代替位数；也可用10的指数形式来表示，按“四舍五入”原则修约后，采用两位有效数字。

7.2.2 若空白对照上有菌落生长，则此次检验结果无效。

7.2.3 按重量取样的检样以CFU/g为单位报告；按体积取样的检样以CFU/mL为单位报告。

化妆品中菌落总数的检验方法（征求意见稿）

起草说明

为加强化妆品的监督管理，进一步提高化妆品使用安全性，国家药监局化妆品标准化技术委员会组织开展了化妆品中菌落总数检验方法的研究和修订工作。现就工作有关情况说明如下：

一、起草原则

本方法主要参考《化妆品安全技术规范（2015年版）》（以下简称《规范》）中“菌落总数检验方法”、GB 4789.2-2022《食品微生物学检验-菌落总数测定》、ISO 21149:2017/Amd.1:2022(E)，以GB 4789.2-2022《食品微生物学检验-菌落总数测定》为编撰模板编制，在保证方法科学性和准确性的同时，结合实验室实际检测条件，进一步提高了方法的可操作性和便捷性。

二、起草过程

化妆品标准化技术委员会于2023年11月委托开展了《规范》菌落总数检验方法的修订工作。前期准备工作包括查阅文献、参考相关的国家和行业标准、研究实验方案、化妆品样品的筛选、验证用培养基的质控和中和剂的筛选。在制定方法的过程中筛选了不同种类的培养基；实验过程中发现高浓度TTC会抑制微生物生长，筛选了合适浓度的TTC；验证了薄膜过滤法在菌落总数计数中的适用性。拟定菌落总数检验方法后，开展了实验室内方法学验证和实验室间的协作验证，完善了验证方法，整理了实验数据和分析结果，经整理归纳后，最终形成了验证报告。2025年3月12日，检验检测分技委召开初审会议，专家评审结论为修改后通过。

三、与我国已有相关标准的关系

目前现行有效的标准是《规范》中的菌落总数检验方法，其中规定了化妆品中菌落总数检验方法、菌落计数及报告方法。本方法参照《规范》、GB 4789.2-2022以及ISO 21149:2017/Amd.1:2022(E)，以科学性和合理性为基本原则，综合考虑目前实验室的检测条件，略作修订，以GB 4789.2-2022为编撰模板进行起草说明。

四、与《规范》中原方法的对比情况

本方法与《规范》中原方法相比，主要有如下5个方面的修订工作：

1. 编撰模板编制：参照GB 4789.2-2022《食品微生物学检验-菌落总数测定》；

2. 增加了3株质控菌；

3. 操作步骤中增加了薄膜过滤法；

4. 结果与报告部分增加了薄膜过滤法的规则；

5. 优化了TTC的使用浓度。

五、国际相关标准情况

国际上用于化妆品菌落总数检验的标准主要为ISO 21149:2017/Amd.1:2022(E)和BAM Chapter 23:Methods for Cosmetics，与《规范》不同的是，这两种方法均推荐使用含中和剂的液体培养基来制备1:10供试液；另外ISO 21149:2017/Amd.1:2022(E)在操作步骤中不仅给出了倾注培养法或涂布培养法，还给出了薄膜过滤法，这对于去除化妆品中的防腐剂成分提供了选择性的方法。

六、实验室验证情况

本实验室和3家外部实验室分别使用了20批化妆品样品，采用生理盐水、SCDLP液体培养基制备1:10供试液和薄膜过滤法进行了方法学验证。结果均显示，相比于采用生理盐水制备1:10供试液，采用SCDLP制备1:10供试液或采用薄膜过滤法，均能极大的提高大肠埃希菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、枯草芽孢杆菌和藤黄微球菌的回收率，从而提高微生物检出率。经本实验室内部和3家外部实验室验证，结果满足检验要求。

七、其他需说明的问题

本方法的体例主要参照GB 4789.2-2022《食品微生物学检验-菌落总数测定》的体例，以规范和统一书写，方便化妆品检验领域相关检验人员的阅读和使用。